多道心电图机招标参数

1.ECG输入通道：≥12导联同步采集；

2.输入阻抗:≥50M Ω (10Hz) ；

3.频率响应：0.01-300Hz (-3db) ；

4.内部噪声：≤12.5μVp-p；

*5.共模抑制比：≥140dB (AC 滤波开启) ；≥123dB（交流滤波关闭）；

6.耐极化电压：±910mV；

7.A/D转换：24 位；

8.采样率： ≥20000Hz/每通道 ；

9.自动分析功能：能进行十二导联同步分析测量；具有自动诊断功能，算法通过欧洲CSE数据认证；

10.设备内置存储器，存储病历不小于800例；

11.≥5英寸屏 800×480 高清彩色液晶（LCD）显示，触摸屏操作；

12.具有自动心律失常延长打印功能；

13.具有信号质量指示功能，可准确判定接触不良的电极并予以指示；

14.内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间不小于8小时，充分保证出诊和查房使用。

除颤监护仪招标技术要求

- 显示屏

- 1.1彩色液晶显示屏，屏幕尺寸≥7英寸；分辨率不小于800×480像素；可显示≥4通道监护参数波形

- 1.2支持中文操作界面

- 1.3有高对比度显示界面，支持户外查看

- 电源及电池

- 电池工作时间：连续监护时间不小于3小时；不少于100次360J充放电

- 手动除颤

- 3.1手动除颤分为同步和非同步两种方式，体外除颤能量分20档以上

- 3.2输出能量：成人最大能量可支持360J

- 3.3开机速度快，设备的休眠唤醒开机时间小于2s，提供说明书等证明材料

- 3.4充电至200J小于3s，提供彩页或说明书等材料

- 3.5除颤后基线恢复时间小于2.5s，提供说明书等证明材料

- 3.6手动除颤模式支持自动节律分析，提供除颤操作指引

- 3.7体外除颤电极板支持成人、小儿电极板一体式设计，无需额外小儿电极板转接件

- 3.8体外除颤电极板支持能量选择、充电和放电操作

- 监护

- 支持3导心电监护，HR范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿：15-350bpm

- 5.记录仪

- 5.1内置50mm热敏记录仪

- 5.2自动打印报告：充放电、标记事件、自检、报警

- 5.3走纸速度：6.25, 12.5, 25, 50mm/s，误差±5%，提供说明书等证明材料

- 6.存储容量

- 6.1设备的内部存储容量不小于1Gb

- 6.2可存储不少于10小时连续心电波形；可存储不少于500个事件

- 6.3支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据